Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Analizator hematologiczny

| Lp. | Podstawowe dane | Wartość wymagana | ODPOWIEDŹ (WYPEŁNIA WYKONAWCA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PRODUCENT / KRAJ | Podać |  |
| 2. | MODEL / TYP | Podać |  |
| 3. | ROK PRODUKCJI 2019-2020 | Podać |  |
| Lp. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | ODPOWIEDŹ (WYPEŁNIA WYKONAWCA) Wpisać TAK jeżeli oferowane parametry są zgodne z wymaganymi oraz/lub opisać parametr jeśli jest to wymagane |
| 1 | Analizator hematologiczny 5 DIFF wieloparametrowy z możliwością całkowicie automatycznego oznaczania morfologii w trybie CBC+ 5 DIFF Parametry krwinek czerwonych: RBC, HGB ,HCT, MCHC MCH, MCV, RDW-SD, RDW-CV Parametry parametry krwinek białych: WBC ,NEUT(neutrocyty %,#), LYMPH (limfocyty%,#), MONO(monocyty%,#), EO(ezynocyty %,#), BASO(bazocyty %,#) Parametry płytek: PLT ,MPV, PCT PDW ,P-LRC | TAK |  |
| 2 | Fabrycznie nowy, nablatowy analizator hematologiczny, nie starszy niż 2019 r. Wyklucza się analizator podemonstracyjny. | TAK |  |
| 3 | Jednoczesny rozdział wszystkich populacji WBC w oparciu o cytometrię przepływową z wykorzystaniem źródła światła w postaci diody półprzewodnikowej. | TAK |  |
| 4 | Łatwy wybór trybu oznaczenia CBC lub CBC/DIFF z wyraźnym ograniczeniem ilości użytych odczynników (zużycie odczynników w CBC do 20 ml na jedno oznaczenie). Potwierdzone odpowiednim fragmentem z instrukcji obsługi aparatu. | TAK |  |
| 5 | Ilość odczynników roboczych koniecznych do wykonania pełnego badania w trybie DIFF nie może przekroczyć 3. | TAK |  |
| 6 | Aparat pracujący wyłącznie na bezcyjankowych odczynnikach. Krew kontrola na trzech poziomach | TAK |  |
| 7 | Odczynniki robocze, materiały kontrolne, akcesoria eksploatacyjne i zużywalne od jednego producenta-system odczynnikowy zamknięty | TAK |  |
| 8 | Wydajność aparatu nie mniej niż 45 oznaczeń na godzinę | TAK |  |
| 9 | Objętość próbki badanej nie więcej niż 18 μl krwi pełnej w trybie CBC/DIFF bez wstępnego rozcieńczania. | TAK |  |
| 10 | Oprogramowanie własne analizatora w języku polskim obejmujące wszystkie procedury w tym techniczno-eksploatacyjne oraz moduł kontroli jakości z obliczeniami statystycznymi | TAK |  |
| 11 | Pomiar komórek w stanie natywnym. | TAK |  |
| 12 | Rzeczywisty rozdział 5 DIFF (pomiar bazocytów) | TAK |  |
| 13 | Minimalne zakresy liniowości dla parametru: WBC do 100 x 10^3/mm3 RBC do 8 x 10^6/mm3 HGB do 24g/dl HCT 5 - 70% PLT do 2000 x 10^3/mm3 | TAK |  |
| 14 | Możliwość pomiaru w trybach podania: otwarty, mikrometoda | TAK |  |
| 15 | Możliwość bezpośredniego podłączenia zewnętrznego czytnika kodów paskowych. | TAK |  |
| 16 | Wymagana precyzja (%CV) dla parametru: WBC do 2,5% RBC do 2,0 % HGB do 1,5 % PLT do 5% | TAK |  |
| 17 | Zakresy parametrów krwi kontrolnej wprowadzane do aparatu za pomocą nośnika USB lub CD | TAK |  |
| 18 | Kolorowy ekran dotykowy pozwalający na odczyt wyniku wraz z histogramami i skattergramem bez sporządzania wydruku. | TAK |  |
| 19 | Wydruk wyniku na zewnętrznej drukarce komputerowej | TAK |  |
| 20 | Bezpłatny autoryzowany serwis techniczny czasie trwania umowy- usunięcie awarii w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze od momentu zgłoszenia. | TAK |  |
| 21 | Wydzierżawiający udzieli gwarancji na oferowane urządzenie na cały okres trwania umowy | TAK |  |
| 22 | Nieodpłatny coroczny przegląd analizatora. | TAK |  |
| 23 | Wydzierżawiający zagwarantuje nieodpłatne szkolenie z obsługi analizatora i interpretacji wyników. | TAK |  |
| 24 | Pełne wsparcie merytoryczne podczas trwania umowy. | TAK |  |
| 25 | Podłączenie analizatora do systemu informatycznego działającego w laboratorium (KS SOLAB) po stronie Wydzierżawiającego | TAK |  |
| 26 | Wydzierżawiający zagwarantuje nieodpłatny udział w systemie kontroli StandLab | TAK |  |
| 27 | Analizatory wraz z odczynnikami i krwią kontrolną muszą posiadać deklaracje zgodności CE | TAK |  |
| 28 | Dzierżawiący dostarczy kart charakterystyki odczynników w języku polskim dla wszystkich stosowanych odczynników i substancji wraz z pierwszą dostawą oraz bieżące aktualizacje trakcie trwania umowy/możliwy nośnik elektroniczny | TAK |  |
| 29 | Dostarczenie UPS (podtrzymanie pracy analizatora w przypadku zaniku zasilania z sieci elektrycznej i zapewnienie jego ciągłej sprawności: przeglądy, naprawy | TAK |  |
| 30 | Podłączenie odczynników do analizatora nie wpływa na skrócenie ich trwałości | TAK |  |

Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego (określonego w kolumnie „Wartość wymagana” jako „TAK”) skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

.........................................................................

(data i podpis osoby upoważnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)